固液工作站

上位机 – 下位机 UDP / TCP 通信协议

版本 v1.0.0　|　日期 2026-07-22

（本文档供开发、集成与联调使用）

目　录

目　录	2

版本说明	4

文档用途	4

一、文档说明	5

二、整机硬件资源清单	6

2.1 电机列表	6

2.2 外设列表	6

三、各外设指令与参数定义	7

3.1 分粉器 FFQ	7

3.2 移液器 LID	7

3.3 夹爪 CLAMP	8

3.4 称重天平 WS	8

四、基础通信报文示例	9

4.1 上位机下发指令（夹爪移动）	9

4.2 下位机即时ACK应答	9

4.3 下位机执行中ANSWER推送	9

4.4 下位机执行完成ANSWER推送	9

五、动作控制章节	10

5.1 夹爪基础动作（松/紧/归零）	10

5.2 试管转移流程	10

5.3 试管旋转开流程（多步串行+并行组合）	11

5.4 试管旋转关流程	11

5.5 单电机独立控制	12

5.6 多电机并行运动	13

5.7 多电机串行运动	13

5.8 分粉器 FFQ 动作集	14

5.9 移液器 LID 动作集	16

5.10 震荡电机 ZD_M	17

5.11 称重天平 WS 读取重量	17

六、查询章节	18

6.1 通用电机查询（X_M示例）	18

6.2 分粉器 FFQ 查询	18

6.3 夹爪 CLAM 查询	18

6.4 移液器 LID 基础查询	18

6.5 指示灯 LED 查询	18

6.6 称重天平 WS 查询	19

6.7 移液器专属查询	19

七、参数设置章节	19

7.1 电机参数配置 set	19

7.2 LED 灯光设置	19

八、全局流程控制指令（t=ALL整机）	20

8.1 整机使能 enable	20

8.2 整机失能 disable	20

8.3 整机全部归零 mov	20

8.4 全局急停 stp	20

8.5 故障恢复 res	20

版本说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0.0 |
| 日期 | 2026-07-22 |
| 变更摘要 | 初始版本，定义上位机与下位机的通信协议与报文格式 |

文档用途

本文档用于规范上位机与下位机之间的UDP/TCP通信报文格式、指令、参数及执行流程，供开发、集成与联调使用。

一、文档说明

通信机制：上位机下发指令，下位机立即返回ACK应答；设备执行过程中持续推送ANSWER状态报文，直至任务进度prog=100%完成。

报文格式：统一JSON，通信链路支持UDP、TCP双协议。

字段简写约定：

| 简写 | 全称 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| exec | execution | 执行模式：SERIAL串行 / PARALLEL并行 |
| cmds | commands | 指令数组 |
| t | target | 目标设备/电机标识 |
| fn | function | 功能指令 |
| p | params | 参数对象 |
| prog | progress | 任务进度0~100 |
| r_t / rt | reply_type | 回复类型：ack即时应答 / ans执行状态 |
| spd | Speed | 运行速度 |
| mspd | MaxSpeed | 最大运行速度 |
| accspd | AccelerateSpeed | 加速度 |
| dcespd | DecelerationSpeed | 减速度 |
| lc | Lock current | 锁定电流 |
| cpos | Current position | 当前坐标 |
| rmc | Rated maximum current | 额定最大电流 |
| atc | Absolute t Coordinates | 绝对坐标 |
| rtc | Relative t Coordinates | 相对坐标 |
| inx | index | 索引编号 |
| to | TurnOn | 开启 |
| toff | TurnOff | 关闭 |
| tim | Time | 时长 |
| stp | Stop | 停止/急停 |
| res | Resume | 恢复运行 |
| csv | Current software version | 软件版本 |
| sts / status | status | 运行状态：DOING执行中 / DONE完成 |
| mws | Maximum waiting seconds | 最大等待超时秒数 |

二、整机硬件资源清单

2.1 电机列表

| 电机标识 | 设备名称 |
| --- | --- |
| X_M | X轴电机 |
| Y_m | Y轴电机 |
| CLAM_M | 夹爪Z轴电机 |
| LID_M | 移液器Z轴电机 |
| FFQ_M | 分粉器Z轴电机 |
| ZD_M | 震荡电机 |
| JF_M | 接粉电机 |
| PRESS_M | 抵试管电机 |
| ROTATE_M | 试管旋转电机 |

2.2 外设列表

| 外设标识 | 外设名称 |
| --- | --- |
| FFQ | 分粉器 |
| CLAM / CLAMP | 夹爪 |
| LID | 移液器 |
| LED | 指示灯 |
| WS | 称重天平 |

三、各外设指令与参数定义

3.1 分粉器 FFQ

3.1.1 支持功能fn

| fn指令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| load | 装载粉桶 |
| unload | 卸载粉桶 |
| take powder | 取粉末 |
| spit powder | 吐出粉末 |

3.1.2 专属参数

| 参数 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pc | powder concentration(mg) | 粉末重量(mg) |
| id | insertion depth | 探入粉面深度 |
| inx | index | 粉桶/通道索引 |

3.2 移液器 LID

3.2.1 支持功能fn

| fn指令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| It | 移液器归零 |
| Ia | 吸液 |
| Da | 排液 |
| Mp | 活塞绝对位移 |
| Lp | 液面探测 |
| Qp | 读取气压数据 |
| Cp | 查询移液器状态 |
| St | 急停 |

3.2.2 专属参数

| 参数 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| vl | Volume of liquid | 吸排液体积 |
| aspd | Aspiration speed | 吸液速度 |
| vr | Volume of Reverse suction | 预回吸体积 |
| dspd | Dispensing speed | 排液速度 |
| cspd | Cut-off speed | 截流速度 |
| rsd | Reverse suction delay | 回吸延时 |
| mspd | Maximum speed | 最大运行速度 |
| pspd | Probe speed | 液面探测速度 |
| tip | - | 吸头控制：0顶出 / 1保留 |

3.3 夹爪 CLAMP

3.3.1 支持功能fn

| fn指令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| mov | 移动开合 |
| qry | 查询状态 |
| set | 配置物理参数 |

3.3.2 专属参数

| 参数 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| mot | Maximum output torque | 输出扭矩上限 |
| tod | t Opening Degree | 目标开合开度 |
| ctor | Current torque | 当前实时扭矩 |

3.4 称重天平 WS

3.4.1 支持功能fn

| fn指令 | 功能说明 |
| --- | --- |
| S | 读取当前重量 |
| T | 去皮清零 |
| Z | 零点复位 |
| qry | 查询设备状态 |

四、基础通信报文示例

4.1 上位机下发指令（夹爪移动）

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "CLAMP","fn": "mov","p": {"tod": 0, "spd": 50, "mot": 50}}
}

4.2 下位机即时ACK应答

{
  "t": "CLAMP",  
  "rt": "ack"
}

4.3 下位机执行中ANSWER推送

{
    "t": "CLAMP",
    "rt": "ans",
    "sts": "DOING",
    "ctor": 0.2,
    "cpos": 0.5,
    "prog": 50
}

4.4 下位机执行完成ANSWER推送

{
    "t": "CLAMP",
    "rt": "ans",
    "sts": "DONE",
    "ctor": 1,
    "cpos": 1,
    "prog": 100
}

五、动作控制章节

5.1 夹爪基础动作（松/紧/归零）

下发指令

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "CLAMP", "fn": "mov",  "p": {"tod": 0, "spd": 50, "mot": 50}}
}

ACK应答

{
  "t": "CLAMP",  
  "r_t": "ack"
}

完成状态回复

{
    "t": "CLAMP",
    "r_t": "ans",
    "sts": "DONE",
    "ctor": 0,
    "cpos": 0,
    "prog": 100
}

5.2 试管转移流程

5.2.1 抓取试管

逻辑：夹爪打开+Z轴下行到位 → 挤压电机松开、夹爪夹紧并行 → Z轴提升

[
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "CLAMP","fn": "mov","p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
            {"t": "CLAMP_M","fn": "mov","p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "PARALLEL",
        "mws": 30 ,
        "cmds": [
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
            {"t": "PRESS_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
        ]
    },
    {
        "mws": 30,
        "cmds": {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    }
]

5.2.2 放下试管

逻辑：Z轴下行到位 → 夹爪松开 → Z轴抬升复位

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
        {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.3 试管旋转开流程（多步串行+并行组合）

业务逻辑：挤压电机夹紧试管 → 夹爪张开与z轴下降、夹爪夹紧串行 → 旋转电机与夹爪Z并行旋转且夹爪Z回高位

[
    {
        "mws": 30,
        "cmds": {"t": "PRESS_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    },
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
            {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "PARALLEL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "ROTATE_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
        ]
    }
]

5.4 试管旋转关流程

业务逻辑：z轴下降就位 → 旋转+夹爪Z+夹爪三个并行 → 夹爪开合 → Z轴上行归零

[
    {
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "PARALLEL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "ROTATE_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "CLAMP", "fn": "mov", "p": { "tod": 50, "spd": 50, "mot": 50}},
            {"t": "CLAM_M", "fn": "mov", "p": { "atc": 0, "spd": 50}}
        ]
    }
]

5.5 单电机独立控制

下发指令

{         
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "X_M", "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
}

ACK应答

{
  "t": "CLAMP",  
  "r_t": "ack"
}

完成状态

{
  "t": "X_M",  
  "r_t": "ans",
  "sts": "DONE",
  "spd": 0,
  "prog": 100
}

5.6 多电机并行运动

{
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "X_M",  "fn": "mov", "p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "Y_M","fn": "mov","p": { "atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.7 多电机串行运动

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "X_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "Y_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "CLAMP_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

执行过程回复示例

{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",  
  "r_t": "ack",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}

{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",  
  "r_t": "ans",
  "cpos": "1,1,1",
  "sts": "DOING",
  "prog": 10
}

{
  "t": "X_M,Y_M,CLAMP_M",  
  "r_t": "ans",
  "cpos": "50,50,50",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}

5.8 分粉器 FFQ 动作集

5.8.1 分粉器归零

{
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "FFQ", "fn": "mov", "p": { "inx": 0, "atc": 0, "spd": 50}}
}

应答

{
  "t": "FFQ",  
  "r_t": "ack"
}

完成报文

{
  "t": "FFQ",  
  "r_t": "ans",
  "cpos": "50",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}

5.8.2 装载粉桶

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "FFQ", "fn": "load", "p": {"inx": 0, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.8.3 卸载粉桶

5.8.3.1 一类卸载

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 3, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.8.3.2 二类卸载

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "unload", "p": {"inx": 3, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.8.4 取粉末（一类流程）

[ 
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ", "fn": "take powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "JF_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
        ]
    }
]

5.8.5 吐粉末

5.8.5.1 一类吐粉

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
        {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
    ]
}

5.8.5.2 二类吐粉（串行+并行组合）

[ 
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "PARALLEL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 2, "atc": 0, "spd": 50}}
        ]
    },
    {
        "exec": "SERIAL",
        "mws": 30,
        "cmds": [
            {"t": "FFQ", "fn": "spit powder", "p": {"inx": 1, "atc": 0, "spd": 50}},
            {"t": "FFQ_M", "fn": "mov", "p": {"atc/rtc": 50, "spd": 50}}
        ]
    }
]

5.9 移液器 LID 动作集

5.9.1 移液器归零

tip=0顶出吸头，tip=1保留吸头

{
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "LID", "fn": "It", "p": { "atc": 0, "spd": 50,"tip": 0}}
}

5.9.2 吸液 Ia

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "LID_M","fn": "mov", "p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
        {"t": "LID","fn": "Ia","p": { "vl": 0, "aspd": 50}}
    ]
}

5.9.3 排液 Da

{
    "exec": "SERIAL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "LID_M","fn": "mov","p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
        {"t": "LID","fn": "Da","p": { "vr": 0, "dspd": 50, "cspd": 50, "rsd": 50}}
    ]
}

5.9.4 活塞绝对位移 Mp

{
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "LID","fn": "Mp", "p": { "atc": 0, "mspd": 50,"cspd": 0}}
}

5.9.5 液面探测 Lp

{
    "exec": "PARALLEL",
    "mws": 30,
    "cmds": [
        {"t": "LID_M","fn": "mov", "p": { "atc": 50, "spd": 50, "accspd": 50}},
        {"t": "LID","fn": "Lp", "p": { "pspd": 50,"cspd": 0}}
    ]
}

5.9.6 移液器急停 St

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "LID","fn": "St"}
}

5.10 震荡电机 ZD_M

5.10.1 开启震荡

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "ZD_M","fn": "to"}
}

5.10.2 关闭震荡

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "ZD_M","fn": "toff"}
}

5.11 称重天平 WS 读取重量

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "WS","fn": "S"}
}

六、查询章节

6.1 通用电机查询（X_M示例）

通用规则：fn=qry 查询设备实时状态/坐标/速度；外设专属查询使用对应fn（Qp/Cp）

下发

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "X_M","fn": "qry"}
}

回复

{         
    "t": "X_M",   
    "p": {"spd": 10, "pos": 10, "mspd": 10}
}

6.2 分粉器 FFQ 查询

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "FFQ","fn": "qry"}
}

6.3 夹爪 CLAM 查询

{         
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "CLAM","fn": "qry"}
}

6.4 移液器 LID 基础查询

{         
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "LID","fn": "qry"}
}

6.5 指示灯 LED 查询

{         
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "LED","fn": "qry"}
}

6.6 称重天平 WS 查询

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "WS","fn": "qry"}
}

6.7 移液器专属查询

6.7.1 读取气压 Qp

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "LID","fn": "Qp"}
}

6.7.2 查询工作状态 Cp

{
    "mws": 30,
    "cmds":{"t": "LID","fn": "Cp"}
}

七、参数设置章节

7.1 电机参数配置 set

{
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "X_M","fn": "set", "p": { "spd": 10, "pos": 10, "mspd": 10}}
}

设置完成应答

{
  "rt": "set",
  "sts": "DONE",
  "prog": 100
}

7.2 LED 灯光设置

inx=灯珠索引，fn=to点亮/toff熄灭

{
    "mws": 30,
    "cmds": {"t": "LED","fn": "set", "p": {"inx": 0, "fn": "to"}}
}

八、全局流程控制指令（t=ALL整机）

8.1 整机使能 enable

{
    "cmds": {"t": "ALL","fn": "enable"}
}

8.2 整机失能 disable

{         
    "cmds": {"t": "ALL","fn": "disable"}
}

8.3 整机全部归零 mov

{  
    "cmds": {"t": "ALL","fn": "mov","p": { "atc": 0, "spd": 50}}
}

8.4 全局急停 stp

{
    "cmds": {"t": "ALL","fn": "stp","p": { "atc": 0, "spd": 50}}
}

8.5 故障恢复 res

{
    "cmds": {"t": "ALL","fn": "res","p": { "atc": 0, "spd": 50}}
}